附录一： 常用电子仪器原理及使用简介

示波器、函数发生器、电子电压表和直流稳压电源是电子技术工作人员最常使用的电子仪器。本章主要介绍它们的基本组成、工作原理及使用方法。尽管本章仅介绍了部分产品型号，但其他型号产品大同小异，读者不难掌握它们的使用方法。

1.1示波器

示波器是利用示波管内电子射线的偏转，在荧光屏是显示出电信号波形的仪器。它是一种综合性的电信号测试仪器，其主要特点是：a不仅显示电信号的波形，而且还可以测量电信号的幅度、周期、频率和相位等；b测量灵敏度高、过载能力强；c输入阻抗高。因此示波器是一种应用非常广泛的测量仪器。

示波器按照用途和特点可以分为：

(1)通用示波器  它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。

(2)取样示波器  它是先将高频信号取样，变为波形和原信号相似的低频信号，再应用基本原理显示波形的示波器。与通用示波器相比，取样示波器具有频带极宽的优点。

(3)记忆与存储示波器  这两种示波器均有存储信息的功能，前者是采用记忆示波管，后者是采用数字存储器来存储信息。

(4)专用示波器   为满足特殊需要而设计的示波器，如电视示波器、高压示波器等。

(5)智能示波器   这种示波器内采用了微处理器，具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。它是当前发展起来的新型示波器，也是示波器发展的方向。

本节仅对目前最普遍、最常使用的通用示波器加以介绍。

1.1.1 示波器的组成及工作原理

1）示波器的组成

示波器主要由Y轴（垂直）放大器、X轴（水平）放大器、触发器、扫描发生器、示波管及电源六部分组成，其方框图如附图1所示。

示波管是示波器的核心。它的作用是把所观察的信号电压变成发光图形。示波管的构造如附图2所示，它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。电子枪由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极和第二阳极组成。灯丝通电时加热阳极，使阴极发射出电子。第一阳极和第二阳极分别加有相对于阴极为数百和数千伏的正电位，使得阴极发射的电子聚焦成一束。并且获得加速，电子束射到荧光屏上就产生光点。调节控制栅极的电位，可以改变电子束的密度，从而调节光点亮暗的程度。偏转系统包括Y轴偏转板和X轴偏转板两个部分，它们能将电子束按照偏转板上的信号电压作出相应的偏转，使得荧光屏上能绘出一定的波形。荧光屏是在示波管顶端内壁上涂有一层荧光物质制成的，这种荧光物质受高能电子束的轰击会产生辉光，而且还有余辉现象，即电子束轰击后产生的辉光不会立即消失，而将延续一段时间。之所以能在荧光屏幕上观察到一个连续的波形，除了人眼的残留特性外，正是利用了荧光屏余辉现象的缘故。

示波管的灵敏度比较低，如果偏转板上的电压不够大，就不能明显的观察到光点的移位。为了保证有足够的偏转电压，Y轴放大器将被观察的电信号加以放大后，送至示波管的Y轴偏转板。

扫描发生器的作用是产生一个周期性的线性锯齿波电压（扫描电压），如附图3示。该扫描电压可以由扫描发生器自动产生，称自动扫描。也可在触发器来的触发脉冲作用下产生，称触发扫描。

附图1  示波器组成框图

附图2  示波管的构造

、

X轴放大器的作用是将扫描电压或X轴输入信号放大后，送至示波管的X轴偏转板。

触发器将来自内部（被测信号）或外部的触发信号经过整形，变为波形统一的触发脉冲，用以触发扫描发生器。若触发信号来自内部，称为内触发；若来自于外来信号则称为外触发。

附图3  扫描电压

电源的作用是将市电220V的交流电压，转变为各个数值不同的直流电压，以满足各部分电路的工作需要。

2)示波器的基本工作原理

如果仅在示波管X轴偏转板加有幅度随时间线性增长的周期性锯齿波电压时，示波管屏幕上光点反复至左端移动至右端，平面上就出现一条水平线，称为扫描线或时间基线。如果同时在Y轴偏转板上加有被观察的电信号，就可以显示电信号的波形。显示电信号的波形如附图4所示。

附图4 显示波形的原理

为了在荧光屏上观察到稳定的波形，必须使锯齿波的周期Tx和被观察信号的周期Ty相等或成整数倍关系。否则稍有偏差，所显示的波形就会像左或向右移动。例如，当Ty<Tx<2Ty时，第一次扫描显示的波形，如附图5中0～4所示，而第二次扫描显示的波形如附图5中4′～8所示。两次扫描显示波形不相重合，其结果是好像波形不断向左移动。同理当Tx  < Ty  < 2Tx时，显示波形会不断向右移动。为使波形稳定而强制扫描电压周期与信号周期成整数倍关系的过程称为同步。

附图5  Ty<Tx<2Ty时波形向左移动

1.1.2   YB4324型双踪示波器

1）面板操作键及功能说明

YB4324型示波器的面板如附图6所示。面板上各开关和旋钮的名称、作用说明如下。

附图6  YB4324型示波器面板

(1)示波管显示部分

电源开关(POWER)

按下此开关，仪器电源接通，指示灯亮。

亮度旋钮（INTENSITY）

用以光迹亮度调节，顺时针方向旋转旋钮，光迹增亮。

聚焦旋钮(FOCUS)

用以调节示波管电子束的聚集，使显示的光点成为细小而清晰的圆点。

光迹旋转钮(TRACE ROTATION)

调节该旋钮使光迹与水平刻度线平行。

标准信号（PROBE ADJUST）

此端口输出幅度为0.5V，频率为1kHz的方波信号，用以校准Y轴偏转因数和扫描时基因数。

(2)垂直方向部分

通道1输入插座（CH1 OR X）

此插座作为垂直通道1的输入端，当仪器工作在X-Y方式时，该输入端的信号成为X轴信号。

通道2输入插座（CH2 OR Y）

通道2的输入端，在X-Y工作方式时，该输入端的信号为Y轴信号。

、输入耦合方式选择开关（AC-GND-DC）

选择通道1，通道2的输入耦合方式。

AC（交流耦合）：信号与仪器经电容交流耦合，信号中的直流分量被隔开，用以观察信号中的交流成分。

DC（直流耦合）：信号与仪器直接耦合，当需要观察信号的直流分量或被测信号频率较低时，应选用此方式。

GND（接地）：仪器输入端处于接地状态，用以确定输入端为零电压时光迹所在位置。

、电压灵敏度选择开关（VOLTS/DIV）

用以选择垂直轴的电压偏转灵敏度，从5Mv/DIV~10V/DIV(DIV,格，在屏幕上长度为1cm)分11个档级，可根据被测信号的电压幅度选择合适的挡级。

、垂直微调拉出5旋钮（VARIABLE PULL 5 ）

用以连续调节垂直轴的电压灵敏度，调节范围大于2.5倍，该旋钮顺时针到底时为校准电位，此时可根据“VOLTS/DIV”开关度盘位置和屏幕显示幅度读取信号的电压值。当该旋钮在拉出位置时，垂直放大倍数扩展5倍。最高电压灵敏度变为1mV/DIV.

、垂直位移（POSITION）

用以调节光迹在垂直方向的位置。

垂直工作方式按钮（WERTICAL MODE）

选择垂直系统的工作方式。

CH1（通道1）：只显示通道1的信号。

CH2（通道2）：只显示通道2的信号。

ALT（交替）：用于同时观察两路信号，此时两路信号交替显示，该方式适合于在扫描速率较快时使用。

CHOP（断续）：两路信号断续方式显示，适合于在扫描速率较慢时同时观察两路信号。

ADD（相加）：用于显示两路信号相加结果。当CH2极性开关被按下时，则为两路信号相减。

CH2极性开关

此按键未按下时通道2的信号为常态显示，按下此键时，通道2的信号被反相。

(3)水平方向部分

水平位移（POSITION）

用于调节光迹 在水平方向的位置。

触发极性按键（SLOPE）

用以选择在被测信号的上升沿或下降沿触发扫描。

触发电平旋钮（LEVEL）

用以调节在被测信号变化至某一电平时触发扫描。

扫描方式选择按钮（SWEEP MODE）

选择产生扫描的方式。

AUTO（自动）：自动扫描方式。当无触发信号输入时，屏幕上显示扫描基线，一旦有触发信号输入，电路自动转化为触发扫描状态。调节触发电平可使波形稳定。此方式适宜观察频率在50Hz以上的信号。

NORM（常态）：触发扫描方式。无信号输入时，屏幕上无光迹显示，有信号输入，且触发电平旋钮在合适的位置时，电路被触发扫描，当被测信号频率低于50Hz时，必须选择该方式。

SINGLE(单次)：单次扫描方式。按动此键，扫描电路处于等待状态，当触发信号输入时，扫描只产生一次，下次扫描需再次按动此键。

触发（准备）指示（TRIG READY）

单次扫描方式时，该灯亮表示扫描电路处在准备状态，此时若有信号输入将产生一次扫描，指示灯随之熄灭。

扫描时基因数选择开关（SEC/DIV）

由0.1μs/DIV~0.2s/DIV共分20个挡级。当扫描微调旋钮置于校准位置时，可根据该度盘位置和波形在水平轴的距离读出被测信号的时间参数。

扫描微调拉5旋钮（VARIABLE PULL5）

用于连续调节扫描时基因数，调节范围大于2.5倍，顺时针旋转到底为校准位置。拉出此旋钮，水平放大倍数被扩大5倍，因此扫描时基因数旋钮的指示值应为原来的1/5.

触发源选择开关（TRIGGER SOURCE）

用以选择不同的触发源。

CH1（通道1）：在双踪显示时，触发信号来自通道1.单踪显示时，触发信号来自被显示的信号。

CH2（通道2）：在双踪显示时，触发信号来自通道2.单踪显示时，触发信号来自被显示的信号。

ALT（交替）：在双踪交替显示时，触发信号交替来自两个Y通道，此方式用于同时观察两路不相关的信号。

LINE（电源）：触发信号来自市电。

EXT（外接）：触发信号来自外触发输入端。

接地端（)

机壳接地端。

外触发信号耦合方式开关（AC/DC）

当选择外触发源，且信号频率很低时，应将此开关置于DC位置。

常态/电视选择开关（NORM/TV）

一般测量时，此开关置常态位置。当需观察电视信号时，应将此开关置电视位置。

外触发输入端（EXT INPUT）

当选择外触发方式时，触发信号由此端口输入。

2）使用方法

（1）基本操作要点

①显示水平扫描基线：将示波器输入耦合开关置于接地（GND），垂直工作方式开关置于交替（ALT），扫描方式置于自动（AUT），扫描时基因数开关置于0.5ms/DIV，此时在屏幕上应出现两条水平扫描基线。如果没有，可能原因是辉度太暗，或是垂直、水平位置不当，应加以调节。

②用本机校准检查：将通道1输入端由探头接至校准信号输出端，按表1-1所示调节面板上开关、旋钮，此时在屏幕上应出现一个周期性的方波，如附图7所示。如果波形不稳定，可调节触发电平（LEVEL）旋钮。若探头采用1：1，则波形在垂直方向应占5格，波形的一个周期在水平方向上应占2格，如附图7所示，此时说明示波器的工作基本正常。

③观察被测信号：将被测信号接至通道1输入端，（若需同时观察两个被测信号，则分别接至通道1，通道2输入端），面板上开关、旋钮位置参照附表1适当调节VOLITS/DIV、SEC/DIV,LEVEL等旋钮，使在屏幕上显示稳定的被测信号波形。

附表1 用校准信号检查时，开关、旋钮的位置

| 控件名称 | 作用位置 | 控制件名称 | 作用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮度 INTENSITY | 中间 | 输入耦合方式 AC-GND-DC | AC |
| 聚焦 FOCUS | 中间 | 扫描方式 SWEEP MODE | 自动 |
| 位移 (三只) POSITION | 中间 | 触发极性 SLOPE |  |
| 垂直工作方式 VERTICAL MODE | CH1 | 扫描时基因数 SEC/DIV | 0.5ms |
| 电压灵敏度 VOLTS/DIV | 0.1V | 触发源 TRIGGER SOURCE | CH1 |
| 微调拉*5（三只） VARUABLE PULL*5 | 顺时针到底 |  |  |

- （2）测量方法

① 电压测量

在测量时应把垂直微调旋钮顺时针旋置校准位置，这样可以按VOLTS/DIV的指示值计算被测信号的电压大小。

由于被测信号，一般含有交流和直流两种分量，因此在测试时应根据下述方法操作。

a.交流电压的测量

当只测量被测信号的交流分量时，应将Y轴输入耦合开关置AC位置，调节VOLTS/DIV开关，使屏幕上显示的波形幅度适中，调节Y轴位移旋钮，使波形显示值便于读取，如附图8所示。根据VOLTS/DIV的指示值和波形在垂直方向的高度H（DIV），被测交流电压的峰-峰值可由下式计算出

- Upp=V/DIVH

如果使用的探头置10：1位置，则应将该值乘以10.

附图7 用校准信号检查

b.直流电压的测量

当需要测量直流电压或含直流分量的电压时，应先将Y轴输入耦合方式开关置GND位

置，扫描方式开关置于AUTO位置，调节Y轴位移旋钮使扫描基线在某一合适的位置上，此时扫描基线即为零电平基准线，再将Y轴输入耦合方式开关转到DC位置。

附图8 交流电压的测量

参看附图9，根据波形偏离零电平基准线的垂直距离H(DIV)及VOLTS/DIV的指示值，

可以算出直流电压的数值。

- U=V/DIVH

附图9  直流电压的测量

② 时间测量

对信号的周期或信号任意两点间的时间参数进行测量时，首先水平微调旋钮必须顺时

针旋至校准位置。然后，调节有关旋钮，显示出稳定的波形，再根据信号的周期或需测量的两点间的水平距离D(DIV)，以及SEC/DIV开关的指示值，由下式计算出时间：

t=SEC/DIVD

当需要观察信号的某一细节（如快跳变信号的上升或下降时间）时，可将水平微调旋

钮拉出，使显示的距离在水平方向得到5倍的扩展，此时测量的时间应按下式计算：

t= SECDIV×D5

a.周期的测量

参见附图10，如波形完成一个周期，A、B两点间的水平距离D为8（DIV）,SEC/DIV

设置在2ms/DIV,则周期为

T=2ms/DIV8DIV=16ms

附图10  周期的测量

b.脉冲上升时间的测量

参看附图11，如波形上升沿的10%处（A点）至90%处（B点）的水平距离D为1.8DIV，SEC/DIV置于1μsDIV,水平微调拉5旋钮被拉出，那么可计算出上升时间为:

附图11  脉冲上升时间的测量

tr=1μsDIV×1.8DIV5=0.36μs

若测得结果tr与示波器上升时间ts(本机为17.5ns)相接近，则信号的时间上升时

间tr′应按下式求得

tr′=tr2−ts2

c.脉冲宽度的测量

参看附图12，如波形上升沿50%处（A点）至下降沿50%处（B点）间的水平距离D为

5格，SEC/DIV开关置于0.1ms/DIV，则脉冲宽度为

tp=0.1ms/DIV5DIV=0.5ms

附图12  脉冲宽度的测量

d.两个相关信号时间差的测量

将触发源选择开关置于作为测量基准的通道，根据两个相关信号频率，选择合适的扫描速度（扫描时基因数的倒数），且根据扫描速度的快慢，将垂直工作方式开关置于ALT（交替）或CHOP（断续）位置，双踪显示出信号波形。

参看附图13，如SEC/DIV置于50μsDIV，两测量点间的水平距离D=3DIV,则时间

差为t=50μsDIV3DIV=150μs

附图13 两信号时间差的测量

③频率测量

对于周期性信号的频率测量，可先测出该信号的周期T，再根据公式

f=1T

计算出频率的数值。式中：f为频率（Hz），T为周期（s）。

例如，测出信号的周期为16ms，那么频率为

f=1T=116×10−3=62.5HZ

- ④测量两个同频信号的相位差

将触发源选择开关置于作为测量基准的通道，采用双踪显示，在屏幕上显示出两个信号的波形。由于一个周期是360度，因此根据信号一个周期在水平方向上的长度L(DIV),以及两个信号波形上对应点（A、B）间的水平距离D(DIV),参看附图14，由下式可计算出两信号间的相位差

ϕ=360°L×D

附图14  两同频率信号相位差的测量

通常为读数方便起见，可调节水平微调旋钮，使信号的一个周期占9（DIV），那么每格表示的相角为40°，相位差为

- ϕ=40°/DIVD

例如，图2-14中，信号一个周期占九格，两个信号对应点A、B间水平距离为1格，则相位差为

- ϕ=40°/DIV1DIV=40°

3）使用注意事项

为了安全、正确的使用示波器，必须注意一下几点：

①使用前，应检查电网电压是否与仪器要求的电源电压一致。

②显示波形时，亮度不宜过亮，以延长示波管的寿命。若中途暂时不观测波形，应将亮度调低。

③定量观测波形时，应尽量在屏幕的中心区域进行，以减小测量误差。

④被测信号电压（直流加交流的峰值）的数值不应超过示波器允许的最大输入电压。

⑤调节各种开关，旋钮时，不要过分用力，以免损坏。

⑥探头和示波器应配套使用，不能互换，否则可能导致误差或波形失真。

- 1.1.3示波器的主要技术特性

示波器的技术特性是我们正确选用的依据，它有许多项，下面仅介绍主要的几项。

1)Y通道的频带宽度和上升时间

频带宽度（B=fH-fL）,表征示波器所能观测的正弦信号的频率范围。由于下限频率fL远小于上限频率fH，所以频率宽带约等于上限频率，即B Fh。频带宽度越大，表明示波管的频率特性越好。

上升时间（tr）决定了示波器可以观察到的脉冲信号的最小边沿。

fH和tr二者之间的关系是

fHtr=0.35

式中：fH单位为MHz，tr单位为μs。例如，YB4324型示波器的频带宽度为20MHz,上升时间为1.75ns。

为了减少测量误差，一般要求示波器的上限频率应大于被测信号最高频率的三倍以上，上升时间应小于被测脉冲上升时间的三倍以上。

2)Y通道偏转灵敏度

偏转灵敏度表征示波器观察信号的幅度范围，其下限表征示波器观察微弱信号的能力，上限决定了示波器所能观察到信号的最大峰峰值。例如，YB4324型示波器偏转灵敏度为5mV/DIV～10V/DIV,在5mV/DIV位置时，5mV的信号在屏幕上垂直方向占一格，在10V/DIV位置时，由于它的屏幕高度为8格，因此，输入电压的峰峰值不应超过80V。

3)扫描时基因数，扫描速度

扫描时基因数是光点在水平方向移动单位长度（1格或1㎝）所需的时间，单位为SEC/DIV。扫描速度是扫描时基因数的倒数，即单位时间内，光点在水平方向移动的距离，单位为DIV/s，扫描时基因数越小，则扫描速度越高，表明示波器展宽高频信号波形或窄脉冲的能力越强。

4)输入阻抗

输入阻抗是从示波器垂直系统输入端看进去的等效阻抗。示波器的输入阻抗越大，则对被测电路的影响就越小。通用示波器的输入电阻规定为1MΩ，输入电容一般为22～50pF。

- 1.2函数发生器

函数发生器是一种能够产生多种波形的信号发生器。它的输出可以是正弦波，方波

或三角波，输出电压的大小和频率都可以方便地调节，所以它是一种用途广泛的通用仪器。

- 1.2.1函数发生器的组成及工作原理

函数发生器常用电路的组成框图如附图15所示。它主要由正、负电流源，电流开关，时基电容，方波形成电路，正弦波形成电路，放大电路等部分组成。它的工作原理简要说明如下，正电流源、负电流源由电流开关控制，对时基电容C进行恒流充电和恒流放电。当电容恒流充电时，电容上电压随时间线性增长（uc=QC=idtC=ItC),当电容恒流放电时，其上电压随时间线性下降，因此，在电容两端得到三角波电压。三角波电压经方波形成电路得到方波，三角波经正弦波形成电路转变为正弦波，最后经放大电路放大后输出。

附图15  函数发生器组成框图

1.2.2  YB1638型函数发生器

1）面板操作键及功能说明

YB1638型函数发生器面板如附图16所示，

附图16  YB1638型函数发生器面板图

电压开关（POWER）

此开关按下，仪器电源接通。

频率调节旋钮（FREQUENCY）

调节此旋钮可以改变输出信号的频率。

LED显示屏

显示屏上数字显示输出信号频率或外测信号的频率，以kHz为单位。

占空比控制开关（DUTY）

此键按下后，占空比/对称度选择开关方起作用。

占空比/对称度选择开关

占空比/对称度选择开关按下后，此键未按下，DUTY指示灯亮为占空比调节状态，此键按下，SYM指示灯亮，为对称度调节状态。

占空比/对称度调节旋钮

用以调节占空比或对称度

波形反相开关（INVERT）

按下此键，输出信号波形反相。

频率范围选择开关

根据需要产生的输出信号频率或外测信号频率，按下其中某一键。

- 波形方式选择开关（WAVE FORM）

根据需要的信号波形按下相应的键。若三只键都未按下，无信号输出。

- 电压输出衰减开关（ATTENUATOR）

单独按下20dB或40dB键，输出信号较前衰减20dB或40dB；两键同时按下，输出信号衰减60dB。

- 电平控制开关（LEVEL）

此键按下，指示灯亮，电平调节旋钮方起终于作用。

- 电平调节旋钮

电平控制开关按下，指示灯亮了以后，调节此旋钮可改变输出信号的直流电平。

输出幅度调节旋钮（AMPLITUDE）

调节此旋钮，可改变输出电压的大小。

电压输出插座（VOLTAGE OUT）

仪器产生的信号电压由此插座输出。

TTL方波输出插座（TTL OUT）

专门为TTL电路提供的具有逻辑高（3v）、低（0v）电平的方波输出插座。

外接调频电压输入插座（VCF）

调频电压的幅度范围为0~10V。

外测信号输入插座（EXT COUNTER）

需要测量频率的外部信号由此插座输入，可以测量的最高频率为10MHz.

- 频率测量内/外开关（COUNTER）

此键按下，指示灯亮，LED屏幕上指示为外测信号的频率。此键未按下（常态），指示灯暗时，LED屏幕上显示本仪器输出信号频率。

2）使用方法

(1)初步检查

①检查电源电压是否满足仪器的要求（220V±22V）。

②将占空比控制开关，电压输出衰减开关，电平控制开关，频率测量内/外开关均置于常态（未按下）；波形选择开关按下某一键；频率范围选择开关按下某一键；输出幅度调节旋钮置于适中位置。

③将电压输出插座与示波器Y轴输入端相连。

④开启电压开关，LED屏幕上有数字显示，示波器上可观察到信号的波形，此时说明函数发生器基本正常。

（2）三角波、方波、正弦波的产生

①电压开关按下。

②占空比控制开关，电压输出衰减开关，电平控制开关频率测量内/外开关均置于常态。

③按照所需要产生的波形，按下波形方式选择开关的三角波，方波或正弦波按键。

④按照所需产生的信号频率，按下频率范围选择开关适当的按键。

然后调节频率调节旋钮，使频率符合要求，例如需要产生2kHz频率的信号，应按下频率范围选择开关的3kHz键，再调节频率调节旋钮，使LED屏上显示出2kHz时为止。

⑤调节输出幅度调节旋钮，可改变输出电压的大小，本仪器空载时最大输出电压峰峰值为20V。若需输出电压较小时，应按下电压衰减开关。

⑥若需输出信号具有某一大小的直流分量，则将电平控制开关按下，调节电平调节旋钮即可。

（3）脉冲波或斜波的产生

①先产生方波或三角波，方法同（2）。

②按下占空比控制开关，置占空比/对称度选择开关于常态（未按下），此时占空比

(DUTY)指示灯亮，调节占空比/对称度调节旋钮，就可使方波变为占空比可以变化的脉冲波，或者使三角波变为斜波。

- （4）TTL输出

由TTL输出端可以有方波或脉冲波输出，产生方法同（2）或（3），输出信号的频率可以改变，而信号的高电平，低电平固定，分别为3V和0V。

- （5）外测频率

将需测量频率的外部信号接至外测信号输入插座，按下频率测量内/外开关，指示灯亮，此时LED屏幕上显示的数值即为被测信号的频率。

- 3）主要技术特性

（1）频率范围

0.3Hz~3MHz,共分六个频段。

- （2）输出波形

- 正弦波、三角波、方波、脉冲波、斜波和TTL方波。

- （3）波形特性

正弦波：0.3Hz～200kHz时，失真度<2％。

200kHz～3MHz时，失真度<5％。

三角波：0.3Hz～100kHz时，失真度<1％。

100kHz～3MHz时，失真度<5％。

方波：上升时间<80ns。

- （4）输出电压

负载开路时，最大输出电压峰峰值为20V；接有50Ω负载时，最大输出电压峰峰值为10V。

1.3 电子电压表

电子电压表一般是指模拟式电压表。它是一种在电子电路中常用的测量仪表，采用磁电式表头作为指示器，属于针式仪表。电子电压表与普通万用表相比较，具有以下优点：

(1)输入阻抗高：一般输入电阻至少为500k∩，仪表接入被测电路后，对电路的影响小。

(2)频率范围宽：使用频率范围约为几赫兹到几千兆赫兹。

(3)灵敏度高：最低电压可测到微伏级。

(4)电压测量范围广：仪表的量程分档可从几百伏一直到1mV。

1.3.1电子电压表的组成及工作原理

电子电压表根据电路组成结构的不同，可分为放大一检波式，检波一放大式和外差式。

DA-16型、SX2172型等交流毫伏表，属于放大一检波式电子表。它们主要由衰减器、交流电压放大器、检波器和整流电源四部分组成，其方框图如附图17所示。

附图17  放大—检波式电子电压表

被测电压先经衰减器衰减到适宜交流放大器输入的数值，再经交流电压放大器放大，最后经检波器检波，得到直流电压，由表头指示数值的大小。

电子电压表表头指针的偏转角度正比于被测电压的平均值，而面板却是按正弦交流电压有效值进行刻度的，因此电子电压表只能用以测量正弦交流电压的有效值。当测量非正弦交流电压时，电子电压表的读数没有直接的意义，只有把该读数除以1.11（正弦交流电压的波形系数），才能得到被测电压的平均值。

1.3.2 SX2172型交流毫伏表

1）面板操作键及功能说明

面板如附图18所示。各部分如下：

① 表面。

② 机械零:调节螺丝：用于机械调零。

③ 指示灯:当电源开关拨到“开”上时，该指示灯亮。

④ 输入插座：被测信号电压输入端。

⑤ 量程选择旋钮：该旋钮用以选择仪表的满刻度值。

⑥ 接地端。

⑦ 输入端：SX2172型交流毫伏表，不仅可以测量交流电压，而且还可以用作为一个宽频带、低噪声，高增益的放大器。此时，信号由输入插座输入，由输出端和接地端间输出。

⑧ 电源开关。

附图18 SX2172型交流毫伏表前面板

2）使用方法及注意事项

（1） 机械调零：仪表接通电源前，应先检查指针是否在零点，如果不在零点，应调节机械零调节螺丝，使指针位于零点。

（2）正确选择量程：应按被测电压的大小合适地选择量程，使仪表指针偏转至满刻度的1/3以上区域。如果事先不知被测电压的大致数值，应先将量程开关置在大量程，然后再逐步减小量程。

（3）正确读数：根据量程开关的位置，按对应的刻度线读数。

（4） 当仪表输入端连线开路时，由于外界感应信号可能使指针偏转超量限，而损坏表头。因此，测量完毕时，应将量程开关置在大量程。

3）主要技术特征

（1）交流电压测量范围

100uV～300V。共分12挡量程：1、3、10、30、100、300mV，1、3、10、30、100、300V。

（2）输入电阻

1～300mV量程，8MΩ±.8MΩ

1～300V,10MΩ±MΩ

1．4  直流稳压电源

直流稳压电源是将交流电转变为稳定的、输出功率符合要求的直流电的设备。各种电子电路都需要直流电源供电，所以直流稳压电源是各种电子电路仪器不可缺少的组成部分。

1.4.1  直流稳压电源的组成及工作原理

直流稳压电源通常由电源变压器、滤波器和稳压电路四部分组成，其原理框图如附图19所示。各部分的作用及工作原理是

（1）电源变压器：将交流市电电压（220V）变换为符合整流需要的数值。

（2）整流电路：将交流电压变换为单向脉动直流电压。整流是利用二极管的单向导电性来实现的。

（3）滤波器：将脉动直流电压中交流分量滤去，形成平滑的直流电压。滤波可利用电容、电感或电阻-电容来实现。

小功率整波滤波电路，通常采用桥式整流，电容滤波，其输出直流电压可用式UF=1.2U2来估算，式中U2为变压器副方交流电压的有效值。

（4）稳压电路：其作用是当交流电网电压波动或负载变化时，保证输出直流电压稳定。简单的稳压电路可采用稳压管来实现，在稳压性能要求高的场合，可采用串联反馈式稳压电路（它包括基准电压，取样电路，放大电路和调整管等组成部分）。目前，市场上通用的集成稳压电路也相当普遍。

附图19 直流稳压电源组成框图

    - DF1731S型直流稳压、稳流电源

DF1731S型直流稳压、稳流电源，是一种有三路输出的高精度直流稳定电源。其中为输出可调、稳压与稳流可自动转换的稳定电源，另一路为输出电压固定为5V的稳压电源。二路可调节电源可以单独，或者进行串联、并联运用。在串联或并联时，只需对主路电源的输出进行调节，从路电源的输出严格跟踪主路，串联时最高输出电压可达60V，并联时最大输出电流为6A。

1）面板各元件名称及功能说明

DF1731S型稳压，稳流电源面板如附图20所示

主路电压表：指示主路输出电压值。

)主路电流表：指示主路输出电流值。

)从路电压表：指示从路输出电压值。

)从路电流表：指示从路输出电流值。

)从路稳压输出调节旋钮：调节从路输出电压值（最大为30V）。

)从路稳流输出调节旋钮：调节从路输出电流值（最大为3A）。

)电源开关：此开关被按下时，电源接通。

)从路稳流状态或二路电源并联状态指示灯：当从路电源处于稳流工作状态或二路电源处于并联状态时，此指示灯亮。

)从路稳压指示灯：当从路电源处于稳压工作状态时，此指示灯亮。

从路直流输出负接线柱：从路电源输出电压的负极。

机壳接地端。

从路直流输出正接线柱：从路电源输出电压的正极。

二路电源独立、串联、并联控制开关。

二路电源独立、串联、并联控制开关。

主路直流输出负接线柱：主路电源输出电压的负极。

机壳接地端。

主路直流输出正接线柱：主路电源输出电压的正极。

主路稳流状态指示灯：当主路电源处于稳流工作状态时，此指示灯亮。

主路稳压状态指示灯：当主路电源处于稳压工作状态时，此指示灯亮。

固定5V直流电源输出负接线柱。

附图20  DF1731S型稳压﹑稳流电源面板

固定5V直流电源输出正接线柱。

主路稳流输出调节旋钮：调节主路输出电流值（最大为3A）。

主路稳压输出调节旋钮：调节主路输出电压值（最大为30V）。

2）使用方法

（1）二路可调电源独立使用

将二路电源独立、串联、并联开关和均置于弹起位置，为二路可调电源独立使用状态。此时，二路可调电源分别可作为稳压源、稳流源使用，也可在作为稳压源使用时，设定限流保护值。

可调电源作为稳压电源使用：

首先将稳流调节旋钮和顺时针调节到最大，然后打开电源开关，调节稳压输出调节旋钮和，使从路和主路输出直流电压至所需要的数值，此时稳压状态指示灯和亮。

可调节电源作为稳流电源使用：

打开电源开关后，先将稳压输出调节旋钮和顺时针旋到最大，同时将稳流输出调节旋钮和反时针旋到最小，然后接上负载电阻，再顺时针调节稳流输出调节旋钮和，使输出电流至所需要的数值。此时稳压状态指示灯和暗，稳流状态指示灯和亮。

可调电源作稳压电源使用时，任意限流保护值的设定：

打开电源，将稳流输出调节旋钮和反时针旋到最小，然后短接正、负输出端，并顺时针调节稳流输出调节旋钮和，使输出电流等于所要设定的限流值。

（2）二路可调电源串联-----提高输出电压

先检查主路和从路电源的输出负接线端与接地端间是否有联接片相连，如有则应将其断开，否则在二路电源串联时将造成从路电源短路。

将从路稳流输出调节旋钮顺时针旋到最大，将二路电源独立、串联、并联开关按下，置于弹起位置，此时二路电源串联，调节主路稳压输出调节旋钮，从路输出电压严格跟踪主路输出电压，在主路输出正端与从路输出负端间最高输出电压可达60V。

（3）二路可调电源并联-----提高输出电流

将二路电源独立、串联、并联开关和均按下，此时二路电源并联，调节主路稳压输出调节旋钮，指示灯亮。调节主路稳流输出调节旋钮，两路输出电流相同，总输出电流最大可为6A。

3）使用注意事项

（1）仪器背面有一电源电压（220/110V）变换开关，其所置位置应和市电220V 一致。

（2）二路电源串联时，如果输出电流较大，则应用适当粗细的导线将主路电源输出负端与从路电源输出正端相连。在二路电源并联时，如输出电流较大，则应用导线分别将主、从电源的输出正端与正端、负端与负端相联接。以提高电源工作的可靠性。

（3）该电源设有完善的保护功能（固定5V电源具有可靠地限流和短路保护，二路可调电源具有限流保护），因此当输出发生短路时，完全不会对电源造成任何损坏。但是短路时电源仍有功率损耗，为了减少不必要的能量损耗和机器老化，所以应尽早发现短路并关掉电源，将故障排除。

1.4.3直流稳压电源的主要技术特性

直流稳压电源的技术特性是用来衡量直流稳压电源性能的标准，通常有下列几项内容

(1)输出电压Uo

指稳压电源输出符合要求的电压值及其调整范围。

(2)输出电流Io

通常是指稳压电源允许输出的最大电流以及输出电流的变化范围。

(3)电压稳定度Ku

Ku为当输出电流Io不变（即△Io=0），交流电源电压变化+-10℅时，输出电压的相对变化量。即

Ku=∣△Uo/Uo∣*100℅

式中：Uo是输出电压，△Uo是输出电压的变化量。Ku 越小，表示稳压电源的稳压性能越好。

(4)内阻r

在交流电源电压不变情况下，负载电流变化△Io，将引起输出电压变化△Uo，Ro 为△Uo与△Io之比，即

Ro=∣△Io/△Io∣

内阻Ro的数值越小，稳压电源的带负载能力就越强，稳压性能越好。

(5)温度系数KT

交流电源电压和稳压电源输出电流都不变时，环境温度变化△T，会引起稳压电源输出电压变化△Uo，则

KT=△Uo/△T    (V/℃)

由上可知，KT越小，说明稳压电源的输出电压受环境温度的影响越小。

(6)纹波电压Unp

纹波电压是指直流稳压电源输出电压中的交流分量，其大小可用交流分量的有效值或峰值表示。纹波电压越小，稳压电源的性能越好。